病房用加床技术参数

- 产品规格：1900×800×500mm

- 床头、床尾采用全新优质ABS材料注塑成型,床头、床尾可随意快速拆卸方便操作,床头、床尾连接处使用金属不锈钢钩,终身使用不会出现生锈、磨损、断裂等现象,安全可靠使用方便,床尾外侧配病历卡插座。

- 床边采用60×40×1.2㎜厚的钢制矩管焊接制成,床框每边设有1个吊水架孔。

- 床面采用δ1.2mm冷扎钢板剪扎成型,具有透气和凹凸防滑功能。

- 床腿采用50×50×1.2㎜厚的钢制矩管焊接制成。

- 病床外形美观、坚固耐用，可承重240KG以上。

- 床体采用电泳＋粉末复式喷涂的工艺,病床整体经十几道工序的双重抗锈表面处理,并增加磷化处理,防锈效果是普通工艺的2倍以上,表面使用自动流水线设备进行静电粉末喷涂,涂料有抗菌作用,成品色纯泽亮,喷塑层涂着均匀,细滑如丝,固着牢固不易脱落。附着力达到一级。有效提高了产品涂层的质量和综合性能。

- 背板通过丝杆操作升降,背板上折≥85°,腿板上折≥45°。

- 摇杆把手采用ABS伸缩式,双向极限保护摇杆,可保护摇杆之上限及下限,即背部及腿部长至最高点及降至最低点时,摇杆处于空摇状态。克服了无此极限保护装置医疗床摇把容易卡死和摇把容易断裂的现象（整个摇杆所有部件均为专用金属制造,保证了摇杆系统的安全性）。

病床配件：

- 病床侧面安装有不锈钢五档折叠护栏, 护栏上下支架：全套模具化铁件。护栏支撑杆壁厚2mm。护栏材料为铝合金。活动式侧放结合,提放活动自如,牢固安全,可立卧定位,方便维护，护栏开关按放于床尾方向,并标注有红色警示,避免了病人或者家属误操作造成安全事故。

- 脚轮部分使用了高强度、高耐磨性的5寸分刹静音脚轮,使床体在移动及定位时灵活、轻巧、稳定、安全、可靠、无噪音。

- 不锈钢伸缩式吊杆：采用Φ16mm、Φ19mm不锈钢管焊接制成。

- 床垫: 床垫采用4cm高密度优质海绵和4cm椰棕制成,总厚度为8cm, 外层采用防水耐磨布料，床垫两侧设有透气孔,带拉链可灵活拆卸。椰丝机压成型,不夹带其他杂物，椰丝经高温消毒和防蛀处理,不腐朽霉变。无有害生物和寄生虫。床垫具透气、抗菌、防水、防霉、耐磨、防滑、免拆洗，易清洁等作用。

# 5、配有ABS床头柜