## 参数征集
附件：阜阳市妇女儿童医院医疗器械征集参数一览表
项目编号：cszj-2024-005 | [5 empty] | 代理企业名称联系人及电话：
医院需求 | [5 empty] | 潜在代理企业需要提供的信息
序号 | 产品名称 | 产地 | 单位 | 预算单价（万元） | 功能要求 | 产品信息 | [5 empty] | 产品报价(配套耗材如有请同时报价，没有请忽略) |  |  |  | 3家三甲医院业绩
[6 empty] | 产品注册证上名称 | 注册证号(不属于医疗器械的请写明，不得空着) | 规格型号 | 注册证起止日期 | 产品使用年限(以产品注册为准) | 产地品牌 | 产品报价. 万元 | 配套耗材名称 | 如安徽省医药集中采购平台有，请填写流水号 | 耗材单价.元 | 医院名称 | 合同价格.元
1 | IVF超净工作站 | 进口 | 套 | 40 | 1.用途：可用于胚胎操作捡卵、精液处理、胚胎观察、换液、显微操作等样品操作。2.定时预约开关机。3.具有复式操作区域，可供多用途使用。4.多区域加热系统，多种加热模式，每个加热区域各有其独立的加热元件和传感器，具有加热玻璃载物台，热台。5.针对ICSI操作的IVF超净工作站要配置专用防震台，内置减震器。6.标配超高效过滤器。6.工作时层流气流风速多挡可调节，垂直层流。7.可调节LED照明灯。8.配备触屏式一体机电脑：显示各种信息，后背板预留USB接口，可与有相应接口的显微镜摄像机相连。8.可整合常规品牌的体视显微镜与倒置显微镜/显微操作系统，ICSI 操作工作站预留1个体式显微镜安装位和1个倒置显微镜安装位，检卵、拆蛋用工作站预留两个体视显微镜安装位，9.双面镜整合型透射光源，亮度连续可调，保证胚胎操作安全性。9.具有数位式流量控制阀的预混气体加湿系统。通过工作台表面的排气孔将气体接入塑料培养罩中，确保样品保持在稳定的湿度条件下，操作方便。10.具有温度验证端口，方便实验室日常验证和质控工作.11.抗菌保护：工作台外层表面涂有抗菌防污染涂层，在24小时内均可消除99.9%的表面细菌滋生。12.工作腔内部为整块抛光设计，易于清洁和消毒；工作台面由整块不锈钢板一次冲压成型，无接缝和螺丝，无污染死角.13.具有中国国家药监局医疗器械注册。 | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、
2 | 倒置显微镜+显微操作系统 | 进口 | 套 | 80 | 一、显微操作系统（50万） 1.显微操作系统，集显微操作、加热载物台、恒温平板及气体恒温系统于一体，为显微操作提供精准、稳定、安全保障。4.显微操作的粗调和微调都是机械的。粗调控制：X和Y方向移动，微调控制：X、Y、Z方向位移。5.XY载物台：铝合金加热台板， 6.可兼容主流品牌倒置显微镜。7.加热装置、通过加热空气的持续对热台的保温，保证热台包括中央打孔区在内的所有区域温度均匀一致，在37℃。7配可触摸LED显示屏，通过其可实现加热装置的参数的设定及校准、秒表、计数及机械臂Z轴位置显示等功能，通过USB端口可连接电脑，与软件互通，实现摄像和图像抓拍功能。 8.注射器：气压或油压。9.通过与专用调针物镜组合，换针空间对焦，一杆回拨到位，快速换针，令显微操作针的更换和调节更加简单快捷。10.可快速安装调节持针器位置。11.物镜转换专用的触控光源，安装在载物台下，操作者手计入这个区域时自动亮灯，方便转换物镜操作。11.具有医疗器械产品注册证。 二、倒置显微镜（30万） ICSI操作用，1.无限远色差、反差双重校正光学系统；2.图像显示清晰，对比度更好；3.机身分光：可分为相机、肉眼、相机肉眼各一半。4.位物镜转盘，一体化设计，增强光路稳定。5.针对IVF应用优化设计的长工作距离霍夫曼专用聚光镜系统：针对IVF应用的增强型霍夫曼观察模块；带可旋转起偏镜；带白平衡滤光片；带增强型霍夫曼调节工具。 | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、
3 | 激光破膜仪 | 进口 | 套 | 46 | 1.用于胚胎辅助孵化和PGD等，对胚胎损伤小。也可用于胚胎录像、拍照及评分等。安装于主ICSI显微镜 2.国际通用的激光应用模式，安全可靠，激光发生器内置微电脑 3.自动校准目标，无需厂家定期校准。安全可靠无能量损失。 4.激光发生器完全与显微镜机身合成一体，不须占据其他空间。 5.不占用显微镜荧光通道，兼容主流品牌倒置显微镜， 6.软件具有测量、录像、拍照等功能，测量方便，自动记忆测量数据。 7.专用物镜并能与霍夫曼系统兼容 8.电脑控制激光打孔位置，内置常用测量工具：角度，厚度及面积等，多种模式可选。 9.电脑下的激光定位，无需移动培养皿，点击鼠标或脚踏即可移动激光打靶位置。 10.可以使用任何常规显示器和照相机, 或使用图像分析软件显示于电脑屏幕。 11.激光可按照用户预先设定的轨迹定向移动：可以连续打孔，连接打孔的轨迹可以编辑，孤线，直线等连续打孔。 12.通过手操纵的数码控制块,安全内锁，声音反馈 13.计算机控制的图象可显示在激光器和电脑上。 | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、