## Sheet1
附件：阜阳市妇女儿童医院医疗器械征集参数一览表
项目编号：cszj-2025-0020 |  |  | 代理企业名称联系人及电话：
医院需求 |  |  | 潜在代理企业需要提供的信息
序号 | 项目名称 | 功能要求 | 维保方案 | 项目报价 | 3家三甲医院业绩
[5 empty] | 医院名称 | 合同价格.元
1 | 阜阳市妇女儿童医院医疗器械维保方案 | 一、技术力量 1.常年配备 ≥ 4名认证工程师（提供社保证明+资质证书）驻点，大型和贵重设备指定专人负责 。 2.院内设有常驻办公点及备件仓库，易损配件需要保持库存，对于大型机贵重设备的配件确保48 h内维修配件到货 。 3. 7×24 h 电话/网络支持（节假日无休）。 二、服务量化指标 1.故障响应时间：接到报修 10 min 内到达临床科室（节假日无休），紧急情况需按医院要求到达；大型设备故障 48 h 内修复。 2.响应及时率 ≥ 95%。 3.设备开机率：全年 ≥ 95%（按 365 天计算）。 4.设备可用度（急救生命类设备） ≥ 99%。 5. 故障返修率 ≤ 5%。 6.维修配件准时到货率 ≥ 90%。 7.计划保养：每年 ≥ 4次深度保养，并出具签字盖章报告。 8.软件升级：合同期内免费提供原厂安全性补丁及版本升级，保证系统为最新且通过药监兼容性测试。 三、备件与材料 1.大型机贵重医疗设备维修，更换件必须为原厂认证合格件，提供溯源证明，特殊情况另行约定；禁止拆机件、翻新件。 四、质量与安全管理 1.维保过程须符合医院规章制度和归口科室各项要求。 2.为一线操作者提供 ≥ 2次/年现场培训，形成培训记录及影像资料。 3.建立“一机一档”，每次服务3个工作日内在医院设备管理系统录入记录（电子化更佳，需提供详细方案），纸质档案保存 ≥ 5年。 4.提供设备运行大数据监测平台，可实时推送故障预警。 5.考核要求：归口科室进行每半年考核，考核不通过，无条件退场。 |  |  | 1、 | 1、
[5 empty] | 2、 | 2、
[5 empty] | 3、 | 3、
备注：红色字体为各潜在供应商或厂家必填内容，请认真填写。